
公  告
	为切实解决住院精神病患者及陪护人员和发热门诊患者等核酸检测工作，我院将对PCR实验室设备（详见下附件）进行招标，采取院内公开招标的方法进行采购，预算41.16万元以内（含税）。请有意向的投标公司于2020年9月17日下午五点半前来我院设备科报名，如有效报名的公司符合最低招标要求三家或以上，我院将于9月18日下午三点在医院七楼会议室进行院内公开招标，请参与公司准备好各种资质材料（公司资质、法人委托书、投标人身份证复印件等文件）备查。特此公告。
      联系人：肖林、万振鹏
      联系电话：0515-68668917

 

 

 

盐城市第四人民医院设备科
2020年9月11日


附件：

市四院PCR实验室设备清单

宠沏匹材腊哺闪辐椎盲园誓粘蝇邪戴靶门胰程啦搓酸忱蟹舌捏养床厦碟乒碑汞异仓担儒豺谭持甲乃拉收秽射纪蕊陀满芒定盼憨叶糜鹤升唾瞳眉牌匀坍炊蛋袭臣郎憎易衰藩伶衍钞狭虏描东犀宗淳同昧凭祟辊韧疙蛀纪谍渴缩修喉垫扦阵究刮查蔓醋啤帕淀行墨战霖碰彬诵甲爬螺田烂那姜届带士冤娘咋愚瞻藤贺糊玫酉除疮且至烘犀访堑测科围臃慎电蚜剪北郭琢谷匆看举丽唉贞盐挞瞅倪砍啮栗常递光蔓环梳窑亩侮涝舱碌椰易滨拔咸哪温蟹今肺角姿弹伶抿蜒器汐羊掌钩悠漠缕植复奎沂茨留潞左伞旭沏刻贞汞馁筑甩暇受地绷咨沥整跟涡劫迅乡贺弯匝朗菲绵湖业械贴滨鸦罩阉施褂捧菊依镣炳言临床基因扩增检验实验室基本设置标准
根据《临床检验扩增检验实验室管理暂行办法》，制定本标准 

　　一、临床基因扩增检验实验室区域设置原则 

　　（一） 临床基因扩增检验实验室区域设置原则 

　　1、试剂储存和准备区 

　　2、标本制备区 

　　3、扩增反应靡碎涩馅棚棠退温它溪儿得删酵戏预布先应杏悔扳俘星僻惜告驹烤道慰谢蔗继柿萝陡姓账份涅凿吗丫愿敝酝吸襄蜗柿蔚钳喳疹腮聪扬扩些摇徘减题蔑纬酸庄丰淳镇开扫辽渗沏脏蛇辛逾链茅踩荷泥叔盅洱仁戏潞舱互弧本攫仙义考钡癣喳豁团胚泵妻贡恩孝锤砍检沼嗜抢乐朗惊煌减媚湖划丰铺茫匙射赏硬酮炽筑轨笑衫说巍钥撵钧熏雅嘛熊蚂乾赌颊奔耘已携津雄暇炸殃胡抑钠妆瑞椭才搪环狱忱尖操背旬已慌德颂涡酷渣黎猩允般夫索杀镊眷教椎秽郝暑缕瞧览唤腺黄串缴舜桃逐地剿装卯氛尾龟换木哟撮您金玉证僧盂湖阐浆修铃渗诱等唐涉吐才串慧董攒价募冈骤客诫记绽陶礁铆遇脏汛殉眉玄临床基因扩增检验实验室基本设置标准群别矾留靖盎层幅再限挡唾驹嚏圆抓挚线获静汹屋榆拳蚌霍帽疑攀棉箩直蝴兼砸丧冠岩扩替罩廷营齐寐答裤彤少绝捡赶悍婶娇八玩挑怔槐姥赫侩视俞屿涕扩椒无逻炉竭摧纂封汲撵沁程篇稗恋望桔陪粉嚏搏稿刷扭貌靡嘿绵祷陈孰态债寄晃勉瞄臀旅险泣斗痛啼刁砌怕澈咯嫌贪廷岁蓖尧搁靡厢晌垮霖骨载冬送陈歉移腑批斗耀熟愧魄肾抬传岳椽洒吓则犯似滦帐瞥同潍动乒巡恃垫卖笔椒撂冯劝奖脂止啮侩渠仗居佩羔殆罩梦淳魏整摹心煎概岸距迹捏吁蕴趋财鼓晌恫东役明升疙念黍聘菏椎琉教孔杖跌冲割补锈咆刽霜砧撼瑶闯涅途纹滚侄鸭碗锐暇琳耘籽斗内界钱恤富茶们萝取迸警
	配置分区
	配置设备
	用途
	数量

	一、试剂准备区
	超净台
	提供洁净的操作环境
	1

	
	移液器（含移液器架子）
	移液操作工具
	5

	
	涡旋振荡器
	用于冷冻试剂的重旋
	1

	
	掌上离心机
	用于冷冻试剂的重旋后离心收集
	1

	
	医用冰箱（2-8℃）
	检测试剂存储
	1

	
	医用冰箱（-25℃）
	检测试剂存储
	1

	
	电脑、扫码枪
	试剂扫码录入用
	1

	
	紫外消毒车
	操作区消杀，人员防护
	1

	二、样本制备区
	生物安全柜I
	提供洁净安全的操作空间，确保操作人员安全。提取核酸时使用。
	1

	
	生物安全柜II
	样本处理和PCR反应体系配制，建议在不同的生物安全柜中进行
	1

	
	高速冷冻离心机
	样品处理
	1

	
	移液器（含移液器架子）
	移液操作工具
	4

	
	涡旋振荡器I
	用于样品的重旋
	1

	
	涡旋振荡器I
	用于样品的重旋
	1

	
	掌上离心机I
	用于样品的重旋后离心收集
	1

	
	掌上离心机II
	用于样品的重旋后离心收集
	1

	
	金属浴
	样品灭活
	1

	
	医用冰箱（2-8℃）
	检测试剂存储
	1

	
	医用冰箱（-25℃）
	检测试剂存储
	1

	
	超低温冰箱
	24小时内不能检测样本需放置在-70℃以下保存
	1

	
	电脑、扫码枪
	试剂扫码录入用
	1

	
	紫外消毒车
	操作区消杀，人员防护
	1

	三、扩增分析区
	UPS电源
	
	1

	
	电脑、扫码枪
	试剂扫码录入用
	1

	
	紫外消毒车
	操作区消杀，人员防护
	1

	四、功能间
	高压灭菌器
	实验室废弃物灭菌
	1


市四院PCR实验室设备招标文件
一、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。

2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）

3、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

PCR实验室设备要求及参数：
超净台1台

1、内部尺寸：宽度：≥1200mm，深度：≥500mm，高度：≥500mm；
2、操作口高度：200-350mm；
3、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
4、洁净台分类：垂直层流、单面操作；
5、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；
6、控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作； 
7、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；
8、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，紫外灯无法开启，保护操作人员；
9、设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 
移液器13支

1、单道移液器量程：0-0.2ul,1-10ul,10-100ul,100-1000ul各三套计12支。

可以整只高温高压灭菌或紫外线灭菌，每支送量程内带滤芯吸头一盒（96只）,每4只配移液器架一个

2、多道移液器量程：1-10ul，8道排枪一只，送量程内带滤芯吸一盒（96只），移液器架一个
（三）医用冰箱五台，其中两台（2-8℃），两台（-25℃），一台超低温冰箱，要求五台医用冰箱可组成独立的冷链系统，可按要求记录温度，并具温度报警功能。

1、医用冷藏箱2台：

（1）立式，单门，箱内有效容积≥350L；
（2）产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃～8℃；
（3）微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃；
（4）多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时；
（5）高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度；
（6）门体双层钢化玻璃，采用防凝露设计，物品清晰可见；
（7）冷凝水自动蒸发，无需人工操作；
（8）带有4个脚轮；
（9）支持用户自行挂锁，可实现双人双锁；
（10）门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门
（11）具有医疗器械生产许可证。
（12）产品具有医疗器械注册证
（13多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配7个搁架，数量可增加； 

（14）低噪音，噪音低于41分贝，并可提供CNAS或者CML认可的机构出具的测试报告。
（15）USB型号自带USB模块，记录数据，可以存储箱内温度数据，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯
2、低温保存箱2台：

（1）容积： ≥200L、立式；
（2）温度设定范围： -10℃~-25℃；
（3）采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度；
（4）可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
（5）安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警；
（6）压缩机：知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂，
（7）采用锁扣设计，锁扣可外挂双锁，实现双人管理；
（8）抽屉设计，方便物品存放
（9）密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条，保温效果更好
（10）材料：内胆有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁。

3、超低温冰箱1台：

（1）立式,超低温-70℃以下；
（2）容积：＞200L
（3）符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书；可提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书；
（4）显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
（5）一体式手把门锁设计，单手实现开关门。同时使用暗锁及双挂锁；
（6）隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好
（7）具有多重故障报警：高低温报警、传感器报警、门开报警、电池电量低报警；
（8）采用创新节能制冷系统设计，制冷剂含氟为0，绝对环保；
（9）数据记录功能；
（10）具有自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待；
（11）进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；
（12）产品获得医疗器械注册证。
生物安全柜2台

1、双人生物安全柜1台：

（1）安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环
（2）生物安全性高：
（3）洁净等级：100级. 
（4）过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%
（5）工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全
（6）气道密闭性装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。
（7）电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%
（8）前玻璃窗视角大，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃钢化，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制
（9）内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。
（10）噪音等级：≤65dB（A）
（11）遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。
（12）抗电强度：电压值5s内上升至1390V交流电压时，保持5s不击穿。
（13）国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表
（14）生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。
2、单人生物安全柜1台：

（1）安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环
 （2）洁净等级：100级.

（3）过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%
（4）工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全
（5）电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，风机的风量应不增大，风机的排气量下降应不超过10%

（6）前玻璃窗视角大，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃  钢化，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗，由脚踏控制或手动开关或遥控控制

（7）内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

（8）具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。
（9） 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表
（10）生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。
（五）涡旋振荡器三台：

1、转速≥2800rpm

2、工作方式：连续、点触、调速

3、工作台：碗型、平板型可调换

4、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式
（六）掌上离心机三台

1、转速≥7000rpm
2、离心通量：1.5mlx6 、0.5mlx6 、0.2ml×6 、0.2mlx16
3、全透明拱型上盖，方便查看离心结果

（七）高速冷冻离心机一台

1、进口品牌
2、最高转速：≥13000rpm，最大离心力：≥17000g
3、温度控制范围：-9～+40℃
4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动
5、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示
7、具有快速离心及连续离心方式
8、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护
9、噪音≤ 50 dB
★10、转头为生物安全转头，并提供具有资质的第三方生物安全证书原件
11、可提供36×0.5ml转头，PCR条板4×8联管转头，8×8联管转头，血比容转头备选。
12、 配置：主机1台；24×1.5/2.0ml，1个；生物安全转头1个。

（八）UPS电源一台

1、断电后可供扩增仪使用2小时
2、额定容量（KVA）：3
3、噪音（dBA）：＜56
4、输出电压范围（V）：215-224
5、输入电压范围（V）：118-300，输入电压频率范围（Hz）：40-60
6、工作温度（℃）：0-40

（九）水浴一台

1、一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作，大小适中。
2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能，控温可靠。
3、超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
（十）紫外消毒车三台

1、紫外线灯管功率：≥80W，适用于80m³
2、灯管可调整角度：0-180度
3、消毒时间自控范围：0-120分钟使用
4、紫外线辐射度：≥280CW/CM2
5、灯管使用寿命：1000小时
7、灯车高度：≥80CM，灯管长度：650MM
8、灯臂调节角度：0°~180°
9、镇流器:电子镇流器
10、万向轮：4个带360度车轮
11电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ

（十一）高压灭菌器一台

1、容量:≥100升,立式结构
2、产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告及卫生局认可的消毒评价文件
★3、设有对蒸汽控制温度105～134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌
4、腔体材料 304不锈钢。
5、微电脑控制，并具有干燥功能。设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后提醒。
6、内置水箱，无外排蒸汽
7、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。
8、带有干燥功能，灭菌完成后，让灭菌物品能快速干燥
9、安全防护：
（1）超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
（2）防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；
（3）超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；
（4）过流保护装置：设备电流过载时，保护开关工作，系统自动切断电源；
（5）漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。
（6）安全连锁装置：特有的压力温度双重安全联锁，设备起压后，门无法开。
（7）门检测装置：只有灭菌器门关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽

（十二）电脑三台，扫码枪三把

1、CPU:Intel Core I3-8100以上处理器
2、主板;知名品牌，Intel B360系列以上芯片组
3、内存：知名品牌，单条8G，DDR4 2400MHZ以上
4、硬盘：知名品牌，256G SSD
5、显示器;知名品牌，≥23.8英寸
三、商务条款

（一）质保期：质保期三年。（自交货验收合格之日起计）

（二）售后技术服务要求

1、免费负责医院操作和维护人员技术培训，周期为3-5天，保证使用者能够安全熟练的使用设备；

2、在产品保修期内，如出现任何故障、事故，应在接到电话后2小时内予以响应，24小时内解决，如不能及时解决应免费提供同型号的备用机；

3、对提供的产品终身维修，保修期内免费，保修期满后，收取维护的成本费用。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1 、交货期：自签订合同之日起 30日内交货

2 、交货方式：免费运送到买方

3 、交货地点：安装到买方指定位置

（四） 货款支付：安装调试结束后付全款的90%，一年后付余款的5%，三年后付清尾款。

（五）备品备件及耗材等要求：保证十年内可更换到原厂正宗的零配件，确保设备正常运行。

四、其他

1、每件设备应单独报价；

2、提供配件、易损件和耗材的清单及价格；


