
盐城市第四人民医院

中医定向透药治疗仪招标文件
一、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。

2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）。

3、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

二、中医定向透药治疗仪招标要求及参数：

1、本仪器主要用于中医定向透药治疗仪，而非定向透药等，主要适应症为用于药物导入治疗，同时用于镇痛、消炎等作用；

2、需和我院现有耗材能配套使用；
3、治疗时间：0-50分钟可调，治疗时间根据临床需要而定；

4、触摸液晶屏≥7寸，全中文显示，全触控操作；

5、实时显示治疗电流和波形；

6、电导输出范围：0-7档可调：

脉冲波群宽度：≥10ms，可分20或以上档可调，每档间隔0.5ms,误差±10%；

脉冲波周期：0.5ms，误差±5%；

输出电压幅值：50V，误差±10%；

最大输出电流：3mA，误差10%；

波群组频率：频率范围0.2Hz～4.2Hz,分8档可调，每档间隔0.5Hz，误差±5%；

7、超声波：

波群宽度：≥112ms，分7或以上档可调，每档间隔16ms，误差±10%；

脉冲波周期：1us（即1MHz），误差±5%；

激励电压：35V，误差±20%；

波群组频率：频率范围0.2Hz～4.2Hz,分8档可调，每档间隔为0.5Hz，误差±5%；

超声辐射面积：10.1cm2，误差±20%；

超声输出功率：90mW，误差±10%；

8、电致孔：

脉冲波群宽度：≥2.4s，误差±10%；

脉冲波周期：400ms，误差±10%；

输出电压幅值：90V，误差±10%；
输出电压幅值可调范围：≥10档，最低45V；

输入功率：额定电压220V、额定电流40mA，误差±20%；

频率输出范围：0.2—6.2Hz可调；
9、可满足两名患者同时治疗。

三、商务条款

（一）质保期：质保期八年。（自交货验收合格之日起计）

（二）售后技术服务要求

1、免费负责医院操作和维护人员技术培训，保证使用者能够安全熟练的使用设备；

2、在产品保修期内，如出现任何故障、事故，应在接到电话后2小时内予以响应，24小时内解决；

3、对提供的产品终身维修，保修期内免费，保修期满后，收取维护的成本费用。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1 、交货期：自签订合同之日起十五日内交货

2 、交货方式：免费运送到买方

3 、交货地点：安装到买方指定位置

（四） 货款支付：安装调试培训结束后付90%，余款一年后付清。

