立式灭菌器参数

一：设备参数及配置

1	技术要求

1.1	主体

1.1.1	容积：≥50L

1.1.2	设计压力：	-0.1～0.28MPa（提供产品质量证明书）

1.1.3	使用寿命：	≥8年（16000次灭菌循环）

1.2	密封门

1.2.1	安全联锁：	压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开

1.2.2	门密封方式	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

1.3	管路系统

1.3.1	排水方式	可设定自动排水，设定自动排水后，程序运行结束后设备内的水将自动排至集液水箱内。

1.3.2	冷凝装置	内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

1.4	控制系统

1.4.1	界面显示：	液晶显示屏，显示温度、报警信息、支持多语言切换；

1.4.2	流程控制：	对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；1.4.3延时启动功能	具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～9999min

1.4.4	传感器故障自检及保护功能	设备自动检测传感器故障，并声光指示

1.4.5	报警显示：出现故障时，显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除

1.4.6	保温功能：	可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围45℃～134℃；保温时间可设定范围0～9999min

1.4.7	固体琼脂熔解功能	可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；

熔解温度可设定范围40～105℃；熔解时间可设定范围0～9999min"

1.4.8  水位检测报警功能	灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

1.4.9	温度指示器： 配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器；

温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃

1.4.10	权限管理：	三级权限，不同权限可操作内容不同。

1.4.11	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

1.5	程序系统

1.5.1标准程序包括标准134、标准121、BD测试、真空测试；

实验室程序包括液体程序、固体废弃物、液体废弃物、培养基程序、溶解保温、玻璃器皿；

自定义程序。

1.5.2	适用范围	可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌

1.6 提供卫生安全评价报告

1.7灭菌效果检测报告

1.8电气安全性能检测报告